真空离心浓缩仪技术参数与商务指标

一、设备用途：

DNA 等生物样品、 DNA/RNA 沉淀、HPLC 馏分、PCR 样品等的干燥浓缩

二  技术参数：

1、腔体上盖：内外两层，内层玻璃盖，防化学腐蚀，并产生红外辐射，加速溶剂蒸发，外层金属盖，坚固防撞击，延长仪器使用寿命

2、腔盖开启：具有液压装置，防止夹手

3、腔体预热功能：可在抽真空前进行预热，防止抽真空后样品快速蒸发导致样品结冰

4、配备额外的红外辐射灯，可直接对样品加热，效率更高

5、定时器 ：独立的计时器，分别用于加热时间和运行时间控制 ，1 分钟到 9 小时 59 分，或连续运行

6、转头配套：可离心≥64根1.5/2.0ml试管、可离心≥60个2ml平底瓶转头，可离心≥10个15ml尖底管转头

7、数字式真空计显示并控制腔体气压

*8、真空控制范围（不考虑泵的因素）：0.1 – 10 Torr（0.13 – 13.3 mbar）

#9、冷阱温度：-105℃

10、冷阱容量：4L

11、温度显示：具有数字温度显示，连续监控工作过程

12、温控范围：室温，35 - 80 ℃

13、运行模式：手动运行和自动按程序运行两种可选模式

*14、运行程序：3个预设程序，3个自定义程序

15、程序控制内容须包括腔体温度、运行时间、加热时间、腔体气压，运行结束方式5个参数

*16、程序终止方式：时间终止和真空气压终止（即当离心腔室气压达到预设值时自动终止）

17、数据输出：可通过USB输出运行数据

18、冷阱内置玻璃瓶，可以防止腐蚀性物质接触冷阱内壁，延长设备使用寿命，同时有利于溶剂回收

*19、配备热传导液，让玻璃瓶和冷阱之间的热传导更迅速，更均匀。

20、配备化学吸收阱，可以进一步吸收溶剂，防止其散发到实验室环境中

21、真空泵系统：无油泵系统，耐腐蚀，免维护

*22、真空泵极限真空须小于1mbar

23、真空抽速：30L/min

#：最优数据

三、服务要求

1. 提供详细的操作指南，仪器维护的有关资料及质量认证书。

四、交货

1. 包装应使用崭新坚固的木箱，适于空运、海运和陆地长途运输；适应气候变化；抗震，抗潮，防雨，防锈，防冻。卖方应对由于不当包装或防护措施不力而导致的商品损坏、损失、腐蚀、费用增加等后果负责。

2. 交货时间：在合同签订生效后3个月内交货。

3. 卖方承担货物运至用户指定实验室的一切费用，若投标货物原产于美国，则由投标商承担此产品入境加征的关税、增值税等。交货地点: 客户实验室。运输方式：进口设备空运或海运。国产设备：陆运。

五、安装验收与售后服务

1. 设备到达用户安装现场后，在接到用户安装通知五个工作日内安排资深工程师到达用户现场进行安装调试。

2. 安装调试完毕后，马上对用户人员进行至少为期3天设备操作培训以及维护，直至用户人员能够完全掌握；内容培训如下:

对设备使用及维修人员的操作、安装培训；

设备控制及结构原理培训及软件的培训；

设备常见故障及特殊故障排除的培训；

且卖方无条件长期免费提供永久性技术及仪器支持；

3. 设备在调试完毕后，试运行1个月结束后，用户和厂商共同对设备进行验收，指标以投标书或厂家出具的纸质报告及用户实施方案要求为准。验收时，需要厂商提供必要的测量设备来进行辅助测量。

4. 整机保修期3年，保修期至设备验收合格之日起计算，保修期内提供全部免费保修，包括人工费、仪器的全部零配件等。附赠免费移机一次。

5. 保修期结束后，投标方对仪器终身免人工维修费，仅收配件费，并提供每年一次免费维护；且确定维修后2个工作日内必须到达客户现场，一般问题须在1周时间完成，如有暂时解决不了的问题投标商必须保证3个工作日内提出必要的维修方案。

6. 设备保修期满前1个月，卖方免费负责一次全面的检查、维护，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

7. 仪器制造商终身免费提供应用咨询及技术帮助，在硬件支持的前提下，提供软件终身免费升级，以及消耗品、易损件和相关零部件的供应。

8. 生产厂家须在中国上海地设立有自己的维修服务中心和备品备件仓库，以满足快速的维修服务。